ST11单点壁挂式气体报警仪

| ST11单点壁挂式气体报警仪 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ST11单点壁挂式气体报警仪主要用于工业现场的气体检测报警，该仪器采用进口电化学传感器，准确度高、线性好；具有4～20mA电流信号,便于与其它仪表和控制器连接；配备一路AC220V和一路无源开关量控制信号输出，可控制排风扇等设备； ST3单点壁挂式气体报警仪的结构防尘防水，可在恶劣环境下工作；广泛应用可燃气体，有毒气体泄漏抢险，地下管道或矿井等场所，能有效保证工作人员的生命安全不受侵害，生产设备不受损失。 |  |  |  |
| 本产品经国家指定的法定权威机关审查及检验 |  |  |  |
| 技术指标 |  |  |  |
| 壳体 | 铸铝 |  |  |
| 尺寸 | 327mm（长）x 150mm（宽）x75mm（高） |  |  |
| 重量 | 1800g |  |  |
| 传感器 | 电化学原理，催化燃烧原理 |  |  |
| 报警指示 | 声音报警 90dB以上（10cm） Φ10红色发光二极管，二级报警 |  |  |
| 量程 | 见附表 |  |  |
| 可测气体 | 可燃气体，氧气，有毒有害气体（详见附表） |  |  |
| 电源 | AC220V |  |  |
| 运行时间 | 连续工作 |  |  |
| 报警点 | 见附表 |  |  |
| 温度范围 | -20 - +50℃ |  |  |
| 湿度范围 | 0 ～ 95％（RH）无冷凝 |  |  |
| 输出信号 | 国际标准 4-20mA信号可直接接入工厂DCS系统（用户选配） |  |  |
| 报警点 | 一级报警 用户设定 二级报警 用户设定 |  |  |
| 报警输出 | 继电器输出，容量 AC 220V 2A |  |  |
| 显示误差： | ≤± 3% F.S |  |  |
| 响应时间 | T90<30s |  |  |
| 安装方式 | 壁挂式安装 |  |  |

检测气体种类表 :

| 产品名称 | 被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一氧化碳检测仪/报警器 | CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 1PPm | ≤20 秒 |
| 氧气检测仪/报警器 | O2 | 0-30%VOL | 30%VOL | 0.1%vol | ≤20 秒 |
| 臭氧检测仪/报警器 | O3 | 0-50PPm | 0-100PPm | 0.01PPm | ≤20 秒 |
| 硫化氢检测仪/报警器 | H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1PPm | ≤30 秒 |
| 氢气检测仪/报警器 | H2 | 0-1000PPm | 0-2000PPm | 1PPm | ≤30 秒 |
| 氯气检测仪/报警器 | CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
| 氨气检测仪/报警器 | NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1PPm | ≤30 秒 |
| 二氧化硫检测仪/报警器 | SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
| 一氧化氮检测仪/报警器 | NO | 0-100PPm | 0-500PPm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
| 二氧化氮检测仪/报警器 | NO2 | 0-20PPm | 0-50、100PPm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
| 甲醛检测仪/报警器 | CH2O | 0-50PPm | 0-5、10PPm | 0.01PPm | ≤30 秒 |
| 氯化氢检测仪/报警器 | HCL | 0-20PPm | 0-20、100PPm | 0.5PPm | ≤30 秒 |
| 氰化氢检测仪/报警器 | HCN | 0-20PPm | 0-20、100PPm | 01PPm | ≤30 秒 |
| 可燃气体检测仪/报警器 | EX | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1% | ≤30 秒 |
| 其他更多气体类型请咨询公司 |  |  |  |  |  |

| 可燃气体选型种类 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲烷-CH4 | 丙烷-C3H8 | 己烷-C6H14 | 汽油-Mixture | 二甲基醚-C2H6O |
| 甲醇-CH4O | 丙稀-C3H6 | 庚烷-C7H16 | 柴油-Mixture | 二氯甲烷-CH2CL2 |
| 甲苯-C7H8 | 丙酮-C3H6O | 辛烷-C8H18 | 煤油-C10-H16 | 乙酸乙脂-C4H8O2 |
| 乙烷-C2H6 | 丁烷-C4H10 | 苯-C6H6 | 异丁烷-C4H10 | 醋酸丁脂-C6H12O2 |
| 乙烯-C2H4 | 丁酮-C4H8O | 二甲苯-C8H10 | 异丙醇-C3H8O | 环氧乙烷-C2H4O |
| 乙炔-C2H2 | 丁二烯-C4H6 | 苯乙烯-C8H12 | 氯乙烷-C2H5CL | 环氧丙烷-C3H6O |
| 乙醇-C2H6O | 戊烷-C5H12 | 氢气-H2 | 溴气-Br2 | 液化气-Prop+But |