MC2-4四合一气体检测仪

| MC2-4四合一气体检测仪：1, 2, 3或 4种气体同时检测 |  |
| --- | --- |
| 坚固耐用、外形紧凑：配有连体的防水(IP66/67)防震外罩 三重报警系统，100分贝(典型)蜂鸣警报、报警光柱以及内置振动警报 高对比度超大 LCD屏幕，能够同时实时不间断地显示多达四种气体的浓度 单按钮操作，简单易用 采用标准的数据记录器和事件记录器 充电锂电池的供电时间长达 12小时(充电只需 3小时) |  |
| 单一 检测：可燃气体 二合一 检测：可燃气体和氧气(或硫化氢和一氧化碳) 三合一 检测：可燃气体、氧气、硫化氢(或可燃气体、氧气、一氧化碳) 四合一 检测：硫化氢、一氧化碳、可燃气体和氧气 |  |
| MC2-4四合一气体检测仪特点： 标准的数据记录器(16小时)和事件记录器(10个事件) 不锈钢鳄鱼夹，坚固耐用 连体的防震外罩能够适应最恶劣的环境 不间断的LCD同时显示H2S、CO、O2以及可燃气体的浓度(0-100% LEL或0-5.0%甲烷) 采用锂聚合电池供电(正常工作时间达12小时；不到3小时即可完成充电) 可发出100分贝的警报鸣声和明亮的广角闪光警报(典型) 配有内置振动警报，适用于高噪声区 背景光：报警(自动)以及根据指令重新启动 4个警报级别：针对所有气体的瞬时低限和高限警报； 针对H2S、CO的TWA(时间加权平均值)和STEL(短期曝露极限)警报；以及OL(超限警报) 简易的自动校准程序 与BW的MicroDock II自动测试和校准系统完全兼容 记录TWA、STEL和最大气体浓度并根据指令显示读数 用户可选择的选项包括：提示音、锁定警报、校准到期日、冲击到期日、“SAFE”显示功能、多语言、浓度值变化范围 可燃气体传感器测量选择(0-100%LEL或0-5.0% v/v甲烷)和静音模式 全功能自检：传感器、电池、电路和声音/闪光/震动警报 配有传感器、锂聚合电池、不锈钢腰带鳄鱼夹、校准软管/盖和说明 校准:自动标定与调零 背光:低光/报警时自动背光 传感器:插入式电化学传感器(带温度补偿)；催化燃烧 报警: :声光报警可清晰辨认 光报警:广角闪烁光 声报警:95dB (0.3米)可变的声音报警 其它:过量程,传感器失效,低电压报警 显示:液晶数字显示读数 TWA:时间加权平均值 最大值:记录显示最大气体暴露量 自检:开机后全功能自动检 一般技术:防震ABS机壳 温度: -20℃至 +50℃(-4℉至 +122℉) 湿度:5%--95%RH(非冷凝) EMI/RFI:符合EMC标准的89/336/EEC 电池充电:连续工作8-12小时 尺寸:10.7x 6.0 x 3.6cm 重量:375克;带泵424克 防暴等级:CSA Class 1,Div .1 Group A,B,C,D ANSI/SA:ISA-S12,13 防爆等级本质安全 MC2-4四合一气体检测仪定购信息： MC2-4四合一气体检测仪标准配置：GasAlertMicroClip配有传感器(根据指定)、不锈钢鳄鱼夹、电池充电器、校准盖/软管、说明书，和交互式培训光盘。 H2S, CO, O2, %LEL 型号： MC2-XWHM-Y-NA-00 H2S, O2, %LEL 型号： MC2-XWH0-Y-NA-00 CO, O2, %LEL 型号： MC-2XW0M-Y-NA-00 O2, %LEL 型号： MC2-XW00-Y-NA-00 H2S, CO 型号： MC2-00HM-Y-NA-00 %LEL 型号： MC2-0W00-Y-NA-00 增值的受限空间工具包:工具包中有检测仪、标准附件及一个 IR连接套件、带泡沫衬里的硬质手提箱、 MicroDock II－自动校准与测试站 SamplerPak－电动采样泵 手工采样套件—吸气泵 车载充电器套件 MC2-4四合一气体检测仪评级和认证:(本质安全性) ATEX:X gII 1 G T4 EEx ia IIC T4 IECEx:Ex ia IIC T4 Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D American Bureau of Shipping 还有其他的认证 MC2-4四合一气体检测仪与MC-4的基本区别： 加拿大BW公司近期新推出了MC2-4四合一气体检测仪，除保留了以往MC-4气体检测仪所有功能特点以外，还具有以下特点： 独特的 IntelliFlashTM技术，该检测器可为专业人员以不同颜色闪烁的亮光告知工作人员的安全状况或工作环境的气体是否稳定等相关工作信息。 升级的主板和升级后的氧气传感器，极大的增强了氧气传感器的使用寿命。 防护等级IP67。 锂聚合电池供电，电池寿命更长！ |  |